## Slide 1: Management pacientů s implantovanými kardiostimulátory a implantabilními kardiovertery-defibrilátory s indikací k radioterapii
L. Nečasová1, I. Koniarová2
1 Klinika kardiologie IKEM, Praha
2 Státní ústav radiační ochrany, Praha

## Slide 2
 | Nemám konflikt zájmů | Mám konflikt zájmů | Specifikace konfliktu (vyjmenujte subjekty, firmy či instituce, se kterými Vaše spolupráce může vést ke konfliktu zájmů)
Zaměstnanecký poměr | X |  | 
Vlastník / akcionář | X |  | 
Konzultant | X |  | 
Přednášková činnost | X |  | 
Člen poradních sborů (advisory boards) | X |  | 
Podpora výzkumu / granty | X |  | 
Jiné honoráře (např. za klinické studie či registry) | X |  | 

## Slide 3
narůstá počet pacientů, kteří potřebují radioterapii a zároveň mají implantovaný srdeční přístroj (kardiostimulátor nebo kardioverter-defibrilátor)
neexistovalo žádné české doporučení/odborné stanovisko pro management těchto pacientů
základní dokumenty:
  AAPM doporučení: Management of Radiotherapy Patients with Implanted Cardiac Pacemakers and Defibrillators: A Report of the AAPM TG-203 (2019)
  2017 HRS expert consensus statement on magnetic resonance imaging and radiation exposure in patients with cardiovascular implantable electronic devices (2017)
  EHRA doporučení: Approach to cardio/oncologic patients with special focus on patients with cardiac implantable electronic devices planned for radiotherapy: results of the European Heart Rhytm Association survey. Europace (2017)
záštita odborných společností:
Motivace

## Slide 5
Radioterapie
léčba zářením
principem radioterapie je schopnost ionizujícího záření svými mechanismy poškodit dvoušroubovici DNA v jádrech nádorových buněk
k tomu je zapotřebí, aby se v daném místě absorbovalo dostatečné množství energie, které je charakterizováno fyzikální veličinou absorbovaná dávka /jednotkou absorbované dávky je Gray (Gy)/
používá frakcionovaná radioterapie
- celková dávka rozdělí do určitého počtu frakcí
- čas k obnově zdravých tkání v okolí ozařovaného objemu
platí, že čím vyšší je dodaná energie, tím hlubší je průnik tkání
u vyšších energií může docházet k produkci sekundárních neutronů, které se mohou podílet na poruchách funkce CIED
CIED - implantabilní elektronické přístroje (Cardiovascular Implantable Electronic Devices)

## Slide 6
vysokoenergetické megavoltážní (MV) fotonové a elektronové svazky doručené zevně (lineární urychlovače)
kV svazky (nenádorová léčba)
vysokoenergetické protonové svazky (cyklotron)
vysokoenergetické fotonové svazky (HDR – vysoký dávkový příkon) na krátkou vzdálenost
nižší fotonové energie pro karcinomy prostaty (LDR – nízký dávkový příkon)
www.oncologysystems.com
www.varian.com
Externí radioterapie
Brachyterapie
Modality radioterapie

## Slide 7
nejpoužívanější je terapie vysokoenergetickými fotonovými svazky na lineárním urychlovači
v hlavici urychlovače se nachází kolimační systém
- zajišťuje tvarování polí a modulaci intenzity
- svazky záření vstupují do těla pod různými úhly, protínají se v tzv. izocentru, které obvykle leží uvnitř ozařovaného objemu
plánovací systém
- modelování chování svazků a jejich interakce s ozařovanými tkáněmi
- tvary polí a úhly, pod kterými svazky vstupují do těla, jsou voleny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ozařování okolních zdravých tkání nebo jiných struktur, které jsou citlivé k ionizujícímu záření (např. CIED)
energie fotonových svazků se udává v MV (megavoltech), energie elektronových svazků se udává v MeV (megaelektronvoltech)
obvykle se na lineárním urychlovači používají fotonové svazky v rozsahu energií 6 - 18 MV a elektronové svazky v rozsahu energií 6 MeV – 20 MeV
Modality radioterapie

## Slide 8
www.evidentlycochrane.net
Primární svazek
Rozptýlené záření z pacienta
Rozptýlené záření ze stěn
Unikající záření
Záření pronikající kolimátorem

## Slide 9
Kumulativní dávka | neobvyklá akumulace elektrického náboje nebo toku elektrického proudu v ozářeném polovodiči CIED (přechodná až trvalá porucha) poškození obvodů v CIED se může projevit okamžitě nebo do několika měsíců po radioterapii je spjata s rozptýlenými fotony a elektrony při protonové radioterapii a u vysokoenergetických fotonů nutno zvažovat zejména neutrony
Dávkový příkon poměr přírůstku dávky ΔD v časovém intervalu Δt (Gy.s-1) | interference referenčních napětí a fyziologických senzorů CIED (u radioterapeutického svazku i CT)
SEU (single event upset, ojedinělá událost) při produkci neutronů | chyby v paměti nebo v logických obvodech (čím vyšší energie záření v MV, tím vyšší riziko vzniku neutronů) rozptýlené neutrony daleko od ozařované oblasti (rozptyl v ozařovně)
Mechanismus poruch způsobených ionizujícím zářením

## Slide 10
Potenciální změny funkce při poruchách způsobených ionizujícím zářením
Kumulativní dávka | změny ve stimulačním pulsu - odchylka amplitudy nebo šíře pulsu se změní o více než 25 % až kompletní ztráta signálu práh snímání elektrické aktivity myokardu elektrodou se změní o více než 25 % ztráta telemetrie (dočasná nebo trvalá) stimulační frekvence se změní o více než 10 % kompletní ztráta signálů předčasné vyčerpání baterie nebo změna impedance elektrod
Dávkový příkon | přechodný šum při spuštěném svazku záření změna amplitudy elektrického signálu vyšší než 10 % odmlka elektrického signálu na více než 10 s stimulace na horní hranici nastavené stimulační frekvence permanentní ztráta elektrického signálu neadekvátní terapie ICD
SEU (single event upset, ojedinělá událost) při produkci neutronů | neúčinná, nevyžádaná nebo nepřiměřená stimulace ztráta diagnostických dat neadekvátní terapie ICD reset přístroje kompletní ztráta funkce

## Slide 11
doporučuje se používání dávkového příkonu menšího než 0,2 Gy/min
pokud je CIED dále než 10 cm od okraje fotonového radiačního pole, kumulativní dávka by neměla překročit 2 Gy
pokud je CIED do 3 cm od okraje ozařovacího pole nebo 5% izodózní křivky pro IMRT plán (IMRT - radioterapie s modulovanou intenzitou fotonového svazku -Intensity Modulated Radiation Therapy), je možné použít plánovací systém
pro vzdálenosti 3 – 10 cm nutné provést důslednější analýzu měřením
odhad maximální dávky se provádí v libovolném místě CIED, elektrody (vodiče) není třeba považovat za součást CIEDs, pokud neobsahují aktivní prvky
Stanovení a hodnocení dávek

## Slide 12
nedoporučuje se umísťovat přístroj přímo do primárního svazku ionizujícího záření
významně vyšší riziko poškození CIED je při použití energií a svazků emitujících neutrony
Doporučení výrobců CIED
Medtronic | energie do 10 MV dávkový příkon do 1cGy/min kumulativní dávka do 5 Gy
Biotronik | radioterapie je kontraindikovaná po zvážení rizika a přínosů je realizovatelná při použití gama záření do 10 MeV s kumulativní dávkou do 2 Gy
Boston Scientific | nelze stanovit bezpečnou dávku na CIED, nicméně obecně je doporučována dávka do 2 Gy
Abbott (St. Jude Medical) | neuvádí žádnou bezpečnou kumulativní dávku neuvádí žádná konkrétní doporučení
MicroPort/ELA-Sorin (LivaNova, MicroPort CRM) | neuvádí žádnou bezpečnou kumulativní dávku neuvádí žádná konkrétní doporučení

## Slide 13
záření používané k radioterapii a získávání snímků pro plánování léčby může v důsledku fyzikálních interakcí s CIED způsobovat přechodné či trvalé poruchy CIED, a tím ovlivnit klinický stav pacienta
klinické dopady poruch funkce CIED se mohou různit podle stavu pacienta a typu CIED, souvisejí s tolerancí vůči:
- inhibici stimulace
- neadekvátní stimulaci na maximální stimulační frekvenci
- ztrátě biventrikulární stimulace
klinické projevy jsou vzácné:
- synkopa, presynkopa, dušnost, fyzická nevýkonnost, hypotenze nebo dekompenzace srdečního selhání
- oversensing může u ICD vést k neadekvátní antitachykardické terapii
- neadekvátní výboje nebyly v literatuře popsány
Radioterapeutická záření a CIED

## Slide 14
zařazení pacienta do rizikové skupiny podle kumulativní dávky a závislosti pacienta na stimulaci
riziko pro pacienta není totožné s rizikem pro CIED
přítomnost neutronů je uvažována při terapii protony nebo fotony s energií ≥ 10 MV.
Klíčové aspekty managementu pacientů s CIED

## Slide 15
Klíčové aspekty managementu pacientů s CIED

## Slide 16
S ohledem na odolnost CIED k poruchám, poškození a interferenci s různými typy a energiemi záření doporučujeme následující: 1. Zjistit, zda v minulosti pacient podstoupil ozáření v blízkosti oblasti, kde je umístěn CIED. 2. Použít energii < 10 MV pro prevenci vzniku neutronů. Pokud je nutné použít vyšší energie, pacient musí být zařazen do kategorie s vysokým rizikem. 3. Vyvarovat se ozařování protonovými nebo neutronovými svazky. Pokud je nutné je použít, pacient musí být zařazen do kategorie s vysokým rizikem. 4. Upřednostnit nižší dávkové příkony. 5. Preferovat kumulativní dávku na CIED < 2, resp. 5 Gy (kategorie nízkého a středního rizika) nebo nižší, než je doporučeno výrobcem. 6. Zvolit vhodné úhly rotace hlavice ozařovače, aby byla v dané geometrii co největší vzdálenost CIED od ozářené oblasti.
7. Provést předléčebnou či in vivo dozimetrii při první frakci radioterapie, pokud se CIED nachází < 10 cm od ozařovacího pole. 8. Pokud se přístroj nachází ve vzdálenosti do 3 cm od okraje pole nebo od 5 % izodózy v případě radioterapie s modulovanou intenzitou fotonového svazku (IMRT), je možné použít k odhadu dávky plánovací systém. 9. Nepoužívat olověné stínění.
Souhrn doporučení pro radioterapii s ohledem na CIED

## Slide 17
pro každého pacienta s CIED, který podstupuje radioterapii, je nutné pečlivě zvážit riziko vyplývající z léčby ionizujícím zářením
odhad tohoto rizika by měl být založen na zvážení všech činností využívajících ionizující záření během celého období radioterapie od simulace po poradiační fázi se zvláštním důrazem na snížení potenciálního poškození CIED
riziko potenciální poruchy CIED má být vyváženo vůči dalším možným zdravotním komplikacím, ke kterým se řadí riziko infekce při přemístění nebo explantaci CIED a riziko spojené s poruchou správné funkce CIED
v principu není opodstatněné zvýšit riziko rekurence onkologického onemocnění v zájmu redukce rizika poškození CIED, protože to je relativně malé
riziko poškození CIED může být minimalizováno zajištěním optimální péče, která zahrnuje vhodnou monitoraci pacienta a CIED, aby případná porucha funkce byla včas odhalena a vyřešena
zásadním doporučením je vyhnout se terapii produkující neutrony a dodržet kumulativní dávku na CIED < 2 Gy pro pacienty závislé na stimulaci a < 5 Gy pro pacienty na stimulaci nezávislé
Závěr